PROTOCOLO DE EMPAQUE, SELLADO E IDENTIFICACIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO

TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVO	3

2.	OBJETIVOS ESPECIFICOS	3

3.	ALCANCE	3

4.	RESPONSABLES	3

5.	DEFINICIONES	3

6.	EQUIPOS Y MATERIALES	4

7.	ACTIVIDADES	4

7.1	PREPARACIÓN DE MATERIALES, ENVOLTORIOS Y MÉTODOS	4

7.2	INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	5

7.3	ALISTAR LOS ENVOLTORIOS UTILIZADOS PARA EL EMPAQUE	5

ACONDICIONADO DE MATERIALES PARA ESTERILIZAR.	5

7.4	UTILIZAR TÉCNICAS O PROCEDIMIENTOS DE ARMADO DE PAQUETES	6

7.5	SELLAR LOS PAQUETES	7

7.6	IDENTIFICAR LOS PAQUETE O ROTULARLOS	7

7.7	EVALUAR EL PROCESO DE EMPAQUE	8

8.	RECOMENDACIONES GENERALES	8

9.	BIBLIOGRAFIA	8

10.	CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS DEL DOCUMENTO	9

# OBJETIVO

Documentar el protocolo de empaque, sellado e identificación del material instrumental, garantizando las condiciones de esterilidad del material procesado, para brindar protección adecuada contra influencias externas y contaminaciones potenciales de microorganismos.

# OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Prevenir las infecciones asociadas a la atención en salud.

- Permitir las condiciones de esterilización del material procesado.

- Preparar el instrumental quirúrgico, envoltorios y método utilizado de empaque.

- Establecer el sellado, identificación y rotulado del paquete de material para esterilizar.

# ALCANCE

Está dirigido a los servicios de Urgencias, Unidad Materno Infantil, Cirugía, Hospitalización Pediátrica, y adultos, Consulta Externa, Etnopabellon y ambulancias de la ESE Hospital San José del Guaviare.

Inicia: Desde el momento de la recepción del material quirúrgico

Finaliza: Con la evaluación del proceso de empaque

# RESPONSABLES

El desarrollo del protocolo está bajo la responsabilidad de los instrumentadores, enfermeros y auxiliares de enfermería que pertenecen al servicio de Central de Esterilización.

# DEFINICIONES

EMPAQUE PRIMARIO: Elemento del sistema de empaque que mantiene la esterilidad del producto.

EMPAQUE MIXTO: Sistema de empaque combinado papel polipropileno/poliéster, papel-polietileno/poliéster; utilizado para contener los elementos a esterilizar..

AREA DE PROCESO: área de la c central de esterilización donde se reciben materiales o instrumental limpio para luego someterlo al proceso de esterilización. Se hace referencia a esta área como de preparación y empaque.

ENVASE ESTÉRIL: Es la protección del material estéril ante la contaminación, el envase evita la contaminación durante el transporte y almacenamiento del dispositivo médico estéril. Los empaques o envases deben ofrecer la más alta seguridad y facilidad de ser asimilados por el medio ambiente.

CAPACIDAD DE FILTRACIÓN: Consiste en el desempeño que debe tener la barrera del empaque para impedir el paso de bacterias, líquidos y gases.

# EQUIPOS Y MATERIALES

Se requiere contar con los siguientes insumos para el secado de instrumental y dispositivos médicos utilizados en los diferentes procedimientos de los servicios.

- Equipos de protección personal (guantes, tapabocas, gorros desechables, etc.).

- Empaques grado médico con las características mencionadas en el manual de buenas prácticas de esterilización de la E.S.E Hospital San José del Guaviare.

- Textiles tejidos.

- Mesón para el proceso.

- Lupa para confirmación de limpieza

- Cinta de control químico externo

- Cinta de enmascarar para identificación del paquete

- Indicador o integrador químico interno.

- Gasa o protectores de instrumentos cortopunzantes.

# ACTIVIDADES

## PREPARACIÓN DE MATERIALES, ENVOLTORIOS Y MÉTODOS

Los artículos una vez procesados en la zona contaminada o sucia, serán llevados según protocolo de transporte de material, a través de la ventana de paso a la zona limpia de acuerdo a la condición y el uso para su preparación.

Esta etapa comprende la inspección y verificación de los artículos para que cumplan con lavado y secado exhaustivo, la selección del empaque, el empaque propiamente dicho, el sellado, la identificación del paquete y la evaluación del mismo.

## INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS

La inspección y verificación de los artículos (instrumental quirúrgico) deberá preceder a la etapa de preparación para detectar fallas del proceso de limpieza, así como las condiciones de integridad y funcionalidad de los mismos.

Además, realizar la inspección funcional de cada artículo, verificando el corte de tijeras, encaje de dientes en el caso de pinzas de disección, sistema de traba en cremalleras de pinzas hemostáticas y que estén completamente secos todos los elementos a empacar.

## ALISTAR LOS ENVOLTORIOS UTILIZADOS PARA EL EMPAQUE

- TELAS TEJIDAS

Se usa en paquetes pesados que necesitan un embalaje resistente, con doble envoltura. La tela debe lavarse luego de cada proceso y descartarse en caso de observarse algún agujero.

Hay que tener presente que el material textil no es repelente al agua, por lo que se deben extremar las precauciones para evitar su humedad, asegurando y protegiendo los empaques con cobertor plástico, si van a estar almacenados por un tiempo largo. El cobertor constituye también una protección a la penetración de polvo.

- PAPEL CREPE

Se usa principalmente para envolver gasas, compresas, apósitos, vendas de gasa, vendas elásticas y demás equipos quirúrgicos que lo requieran.

Es fabricado con pasta de celulosa, de porosidad de 0,1 micras, de 60 a 65 g/m2, pH neutro. Se utiliza para la confección de paquetes de mayor volumen en reemplazo de las telas. Tiene características de flexibilidad y resistencia que lo hacen adecuado para este uso. Sus características han sido definidas en estándares británicos (BS 6254:1989). Es amoldable, repelente a líquidos, no desprende pelusas, no irrita la piel, es resistente y no tiene memoria.

La manera adecuada de empaque, brinda una adecuada protección, identificación y garantía de la esterilidad, además facilita el transporte, el manejo por el usuario, la apertura y la transferencia del material estéril con técnica aséptica, permitiendo una utilización segura de este.

# ACONDICIONADO DE MATERIALES PARA ESTERILIZAR.

| MATERIALES | CONDICIONES |
| --- | --- |
| Ropa | No comprimida. En los equipos de ropa se colocará en la parte de arriba lo que se use primero. Armar con doblado quirúrgico. No sobrecargar. Tamaño máximo de 30x30x50cm. Peso máximo 3Kg. |
| Tubulares de plástico termo sensibles | Tamaños mayores de 45cm, disponer en forma de espiral. |
| Tubos de ensayo | Cuando se esterilizan con calor húmedo: usar tapón de gasa y capuchón de papel. |
| Gasa | Para cirugía: el plegado debe realizarse manteniendo los bordes hacia adentro, sin dejar hilachas y pelusas. Diseñar las medidas necesarias. Confeccionarlas en gasa hidrófila. |
| Apósitos | Confeccionarlos con gasas y algodón hidrófilos |
| Cajas de instrumental | No sobrecargar. Peso máximo 3Kg. Ordenar internamente por tiempos quirúrgicos |

## UTILIZAR TÉCNICAS O PROCEDIMIENTOS DE ARMADO DE PAQUETES

- TIPO SOBRE: para elementos pequeños, redondeados y livianos  de la siguiente manera:

- TIPO RECTANGULAR: para elementos grandes y pesados (cajas de instrumentos y paquetes de ropa no comprimida). La apertura se hace sobre la mesa

## SELLAR LOS PAQUETES

La finalidad del sellado hermético es mantener después de la preparación, esterilización, almacenamiento y distribución, la esterilidad del contenido de los paquetes antes y durante el momento de uso.

El sellado deberá permitir una posterior apertura aséptica y de fácil técnica para evitar caídas o roturas del material. Se podrá realizar de acuerdo a las siguientes técnicas:

- Con cinta de enmascarar

- Con cintas de control

- Doblado manual

## IDENTIFICAR LOS PAQUETE O ROTULARLOS

El rotulado debe ser claro, fácil de interpretar y conocido por los usuarios. En la institución se usa el manual, con los siguientes datos:

- Nombre del material.

- Destino (en caso que hiciera falta).

- Fecha de elaboración y/o esterilización.

- Fecha de vencimiento

- Nombre del responsable

- Número de lote y/o ciclo

- •	Cualquier otra aclaración considerada necesaria

## EVALUAR EL PROCESO DE EMPAQUE

Los paquetes deben ser sometidos a una evaluación continua por parte de los Instrumentadores Quirúrgicos, para verificar lo siguiente:

- Integridad del material de la capa externa.

- Integridad de los sellos.

- Identificación correcta.

- Viraje del indicador químico

# RECOMENDACIONES GENERALES

- Utilizar los elementos de protección de acuerdo a la labor que va a realizar

- En caso de accidente de trabajo, reportarlo según protocolo

- Hacer buen uso de los insumos requeridos para el empaque del instrumental y dispositivos médicos

- Hacer una buena disposición final de los residuos hospitalarios y similares, generados en el proceso de empaque, sellado de instrumental y dispositivos médicos.

# BIBLIOGRAFIA

- MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE ESTERILIZACIÓN, Ministerio de Protección Social, Julio 9 de 2004, Resolución 02183.

- MANUAL DE ESTERILIZACIÓN PARA CENTROS DE SALUD, ORGANIZACIÓN PARAMERICANA DE SALUD-2008

- ESTERILIZACIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS, volumen 1,2 y 3. JanHuys, Paises Bajos. 1999.

# CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS DEL DOCUMENTO

| ELABORÓ | REVISO | APROBO |
| --- | --- | --- |
| Liliana Rozo Instrumentadora Quirúrgica Tannia L. Montañez S. Gestora de Calidad | Ricardo Almario Mejía Presidente del COPASST Humberto Moreno G. Subgerente de Servicios de Salud | Cesar A. Jaramillo M. Gerente |

| VERSION | FECHA DE REVISION O ACTUALIZACION | DESCRIPCION GENERAL DEL CAMBIO REALIZADO |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 27/04/2018 | Se crea el Documento con versión 1.0 debido a que el anterior protocolo no se encuentra identificado con código ni versión |