PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN

Tabla de contenido

1.	OBJETIVOS GENERAL	3

2.	ALCANCE	3

3.	RESPONSABLES	3

4.	DEFINICIONES	3

5.	NIVELES DE DESINFECCIÓN	5

6.	CLASIFICACIÓN DE ÁREAS	5

7.	INSUMOS Y EQUIPOS REQUERIDOS	6

8.	COMPONENTES DE LOS DESINFECTANTES USADOS EN LA E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE.	6

9.	TIPOS DE SUCIEDAD	12

10.	TÉCNICAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS	13

11.	NORMAS GENERALES	16

12.	BIBLIOGRAFÍA	19

13.	CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS DEL DOCUMENTO	19

# OBJETIVOS GENERAL

Estandarizar los procesos de limpieza, desinfección y esterilización del área de esterilización.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Sensibilizar al recurso humano del servicio de cirugía sobre la importancia de las conductas básicas de limpieza y desinfección del servicio, como parte fundamental en la atención segura.

- Optimizar los recursos institucionales existentes en limpieza y desinfección, conservando los principios de costo – eficiencia – eficacia de los elementos a utilizar.

- Disminuir los riesgos de infección dentro de la institución

# ALCANCE

Establecer de forma clara y sencilla el proceso requerido para realizar de manera adecuada y segura la limpieza y desinfección, del servicio de CENTRAL DE esterilización.

# RESPONSABLES

Enfermeros, técnicos de enfermería, instrumentadores quirúrgicos, personal de servicios generales del área de esterilización.

# DEFINICIONES

Área Limpia: Superficies o lugares donde se trabaja con elementos limpios o estériles.

Área sucia: Superficies o lugares donde se eliminan fluidos corporales. También como depósito y lugar para lavar y descontaminar elementos utilizados con los pacientes.

Contaminado: Elemento que ha estado real o potencialmente en contacto con microorganismos.

Descontaminación: Proceso físico o químico mediante el cual los objetos contaminados se dejan seguros para ser manipulados por el personal, al bajar la carga microbiana.

Desinfectante: Es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica sólo a objetos inanimados.

Detergente: Material tenso-activo diseñado para remover y eliminar la contaminación indeseada de alguna superficie de algún material.

Limpieza: Es un procedimiento mecánico que remueve el material extraño u orgánico de las superficies que puedan preservar bacterias al oponerse a la acción de biodegradabilidad de las soluciones antisépticas.

- Acción Mecánica como frotar, cepillar o lavar con agua a presión.

- Acción Química hace referencia al uso de detergentes, detergentes enzimáticos y agua, necesarios para inhibir y disminuir la biocarga y las partículas de polvo.

- Acción Térmica específicamente se refiere al uso del calor (agua caliente) de las lavadoras mecanizadas (en donde existan)

Limpieza rutinaria: Aquella que se realiza aplicando las técnicas básicas de limpieza.

Limpieza Terminal: Aquella que se realiza cuando finaliza un proceso (limpieza al final de la programación de un área quirúrgica, o en una habitación cuando el paciente se va de alta), para dejar de nuevo operativa un área determinada

Descontaminación o des germinación: es la reducción del número de microorganismos de un material que ha estado en contacto con líquidos, fluidos corporales o restos orgánicos de manera que pueda manipularse en forma segura. (10, 12,13)

Esterilización: es el procedimiento en el cual se utilizan métodos químicos o físicos para eliminar toda posibilidad de vida microbiana, incluidas esporas y bacterias altamente termo resistente. (2, 3, 10, 12) Se utilizará este método en presencia de priones, hasta cuando se encuentre otro método más efectivo para estos casos.

# NIVELES DE DESINFECCIÓN

Desinfección: proceso que elimina la mayoría de microorganismos patógenos y no patógenos de objetos inanimados, exceptuando esporas, mediante el uso de agentes físicos o químicos. Según la actividad antimicrobiana la desinfección se clasifica en:(3, 10, 12,14)

• Desinfección de alto nivel (DAN): procedimiento que emplea agentes físicos o químicos con actividad sobre bacterias en fase vegetativa como el Mycobacterium tuberculosis, hongos y virus con capa lipídica de tamaño medio, exceptuando las esporas.

• Desinfección de nivel intermedio (DNI): acción germicida sobre bacterias en fase vegetativa, virus con capa lipídica de tamaño medio (adenovirus, esporas asexuadas, pero no clamidosporas, mycobacterium tuberculosis).

• Desinfección de bajo nivel (DBN): procedimiento mediante el cual se tiene efecto sobre bacterias en forma vegetativa, levaduras y virus de tamaño medio pero sin acción sobre el bacilo de la tuberculosis.

# CLASIFICACIÓN DE ÁREAS

| CRÍTICOS | SEMICRÍTICOS | NO CRÍTICOS |
| --- | --- | --- |
| Áreas críticas: son aquellas donde se realizan procedimientos invasivos, donde los pacientes por su condición están más expuestos a contraer una infección y donde se realiza el lavado de material contaminado | En estas áreas los pacientes pueden permanecer largos periodos o pueden estar de manera transitoria, pueden tener contacto con elementos y mobiliario a través de la piel intacta, pueden o no presentarse contacto con fluidos corporales | En estas áreas las personas están de paso y no tienen contacto con elementos hospitalarios |
| Áreas de cirugía - Unidad de cuidado intensivo - Sala de partos - Unidades de aislamiento - Unidades de diálisis - Servicios de urgencias - Unidad de quemados - Laboratorio clínico - Sala de endoscopia - Sala de radiología invasiva - Unidad de transplante - Central de esterilización - Consultorio de quimioterapia - Áreas de Odontología - Terapia respiratoria - Lactario - Patología - Servicios farmacéutico - Lavandería | Áreas de consulta - Vacunación - Áreas de hospitalización - Área de preparación y distribución de alimentos - Almacenamiento de residuos | Áreas administrativas |

# INSUMOS Y EQUIPOS REQUERIDOS

Equipo de protección personal: bata, careta, tapabocas, guantes de carnaza, guantes plásticos.

- Glutaraldehído al 2%

- Jabón enzimático

- Hipoclorito de Sodio

- Autoclave

- Cubetas

- Baldes

- Indicadores químicos: Indicador de proceso (cinta adhesiva), Integrador integrador.

- Agua y electricidad

# COMPONENTES DE LOS DESINFECTANTES USADOS EN LA E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE.

A continuación se describen las características de los desinfectantes seleccionados para el manejo de desinfección utilizados en el servicio de pediatría.

## ALCOHOLES

Son compuestos hidrosolubles. Los que se utilizan son el alcohol etílico y el alcohol isopropílico, son inflamables y deben ser almacenados en áreas frías y bien ventiladas, Se utilizan en la limpieza de termómetros, para la limpieza de tapones de caucho de frascos de medicamentos multidosis, limpieza de superficies externas de equipos (pantalla de monitores), área digital de equipos (computadores, ecógrafo), áreas de preparación de medicamentos, asepsia y antisepsia en zonas de punción.

## CLORO Y COMPUESTOS DE CLORO

Descripción: Los hipocloritos son los compuestos más ampliamente usados y vienen en forma líquida (hipoclorito de sodio) o sólida (hipoclorito de calcio). Son compuestos de espectro amplio, precio bajo y acción rápida. Su uso está limitado por su efecto corrosivo, su inactivación por materiales orgánicos y su inestabilidad relativa. La inhalación de los gases de cloro es irritante para el tracto respiratorio, pueden producir tos, disnea, edema pulmonar y neumonitis química.

Actividad Microbicida: Depende de la concentración del compuesto. De menor a mayor concentración son activas contra bacterias, hongos, virus, micobacterias y esporas bacterianas.

Las condiciones que favorecen la estabilidad de los cloruros son: la temperatura ambiente, las soluciones diluidas, las soluciones alcalinas y el almacenamiento en empaques opacos y cerrados.

Usos: Se usan en desinfección de superficies, en la lavandería, para tratamiento de agua y de algunos desechos. Cuando se utilizan en presencia de sangre su concentración debe ser de 5.000 ppm, para lograr la inactivación. Hay que tener cuidado al mezclar con orina, porque se pueden producir vapores de cloro. Se utiliza para remojar el material usado antes de ser lavado, e inactivar secreciones corporales. Es altamente corrosivo por lo tanto se debe cumplir con el tiempo estipulado, de acuerdo a la concentración de hipoclorito.

- Recomendaciones para el uso del hipoclorito:

- Manipular con protección: guantes y tapabocas, gafas y peto, según corresponda para la acción y el área.

- Se hace preparación diaria por turno

- El tiempo de duración de las soluciones varía según las condiciones ambientales, de almacenamiento y empaques del producto y requieren de recipientes opacos no metálicos para su almacenamiento.

- Se inactiva por la luz y el calor y por materia orgánica luego de seis horas de preparado

- No mezclar con detergentes pues estos inhiben su acción y produce vapores irritantes para el tracto respiratorio.

- Desecharlo inmediatamente después de su uso.

- Es corrosivo para el níquel, el hierro y el acero, por tanto no se debe dejar el instrumental más tiempo del indicado y utilizar las diluciones adecuadas.

Se estandariza que solo se debe usar hipoclorito al cinco % por recomendación del INVIMA.

DILUCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%

| HIPOCLORITO AL 5% |  |  |
| --- | --- | --- |
| CANTIDAD DE AGUA | CANTIDAD DE HIPOCLORITO | CONCENTRACIÓN DESEADA |
| 950 centímetros de agua | 50 centímetros de hipoclorito | 2500 PPM |
| 900 centímetros de hipoclorito | 100 centímetros de hipoclorito | 5000 ppm |
| 800 centímetros de hipoclorito | 200 centímetros de hipoclorito | 10.000.000 ppm |

## YODÓFOROS

Son una combinación de yodo y un agente portador; El mejor conocido de éstos es la yodopovidona que es una combinación de yodopolivinilpirrolidona y yodo. Estos compuestos conservan la actividad germicida del yodo y a diferencia de él, no manchan y son relativamente libres de efectos tóxicos irritantes.

Para su uso necesitan ser diluidos de acuerdo con las instrucciones del fabricante, lo que permite obtener su máxima actividad microbicida.

Actividad microbicida: Son bactericidas, micobactericidas y virucidas, pero pueden requerir un contacto prolongado para matar ciertos hongos y esporas bacterianas (30 minutos).. Su poder germicida depende de la carga microbiológica y de los tiempos de contacto. La Yodopovidona actúa bien a temperaturas por debajo de 37°C, a temperaturas mayores disminuye el tiempo de vida útil del producto. Es de acción rápida. A los 45 minutos inactiva el virus de la hepatitis y el mycobacterium tuberculosis. Puede producir dermatitis por contacto prolongado.

Usos: Son ampliamente utilizados en antisepsia de piel, membranas mucosas. Las concentraciones utilizadas con este fin no son útiles para la desinfección de superficies duras. También se usan para la desinfección de botellas de hemocultivos, tanques de hidroterapia, termómetros, etc. Las soluciones no deben utilizarse sobre aluminio y cobre pues son corrosivos.

## PERÓXIDO DE HIDRÓGENO

Es un compuesto ampliamente estudiado y utilizado. Tiene muy bajo nivel de toxicidad para los humanos y para el medio ambiente, es corrosivo del cobre, zinc y latón, es un compuesto esterilizante. Su efectividad cuando se usa durante 10 minutos es comparable a la del glutaraldehído al 2% durante 20 minutos.

Actividad microbicida: Tiene actividad bactericida, virucida, fungicida y esporicida.

Usos: Comercialmente viene al 3% es estable y efectivo en la desinfección de superficies inanimadas, de elementos de ventiladores, de lentes de contacto, tonómetros oculares, etc. Cuando los equipos no se enjuagan adecuadamente, puede causar irritación local. Se debe vigilar el grado de dilución durante su uso.

## CLORHEXIDINA

El gluconato de clorhexidina, una bis-biguanida, ha sido utilizado por más de treinta años por su seguridad y efectividad antiséptica. Es un producto muy poco irritante para la piel, pero si se instila en el oído medio puede tener efecto ototóxico. Es una sustancia que se puede fijar a las telas.

Actividad microbicida: Su actividad disminuye muy poco en presencia de sangre u otros materiales orgánicos. Es incompatible con los jabones y su actividad se afecta con los pH extremos.

Usos: Es ampliamente usada para la antisepsia de las manos, tanto para el lavado prequirúrgico como para el cuidado higiénico de las manos. También se utiliza para la preparación corporal prequirúrgica, antiséptica en obstetricia y ginecología, manejo de quemados, antisepsia de heridas y en prevención y tratamiento de enfermedades orales: control de placa bacteriana, para lavado pre y post operatorio.

## COMPUESTOS DE AMONIO CUATERNARIO (CLORURO DE BENZALCONIO) DE QUINTA GENERACIÓN:

Son ampliamente utilizados como desinfectantes, pero no deben ser usados como antisépticos. Son compuestos que no manchan, son inodoros, no corrosivos, y relativamente no tóxicos. Las diluciones de aplicación están en proporción de 1 a 200 y de 1 a 300 en el enjuague y no requiere enjuague posterior.

Actividad microbicida: Los compuestos utilizados como desinfectantes hospitalarios generalmente son bactericidas, fungicidas y virucidas de virus lipídicos. Esporicidas o virucidas de virus hidrofílicos. Se inactivan en presencia de materiales orgánicos, detergentes químicos y materiales como algodón y gasa. Actividad Germicida. Actúa sobre un amplio espectro de bacterias como pseudomonas aeruginosas, Escherichia coli y Staphylococcus aureus, destruye los virus del VIH, tuberculosis y hepatitis en ropas, utensilios y áreas contaminadas.

Usos: La aplicación de los cuaternarios se extiende a diversos ámbitos, entre ellos para:

- Saneamiento general de utensilios y equipos.

- Desinfección de hospitales, inodoros, instrumentos médicos.

- Desinfección en plantas procesadoras de carne y alimentos, lecherías e industrias conexas.

- Desinfección de ropa en lavanderías, hospitales, el hogar, etc.

- Para el control y la inhibición de hongos en baños.

Forma de uso: Las diluciones de aplicación está en proporción de 1 a 200 y de 1 a 300 en el enjuague y no requiere enjuague posterior.

## GLUTARALDEHÍDO

El glutaraldehído es un compuesto irritante para los ojos, la garganta y la nariz. Puede producir rinitis, epistaxis, asma y dermatitis de contacto en los trabajadores expuestos. Cuando no se hace un barrido adecuado del glutaraldehido de los diferentes equipos también puede ser un irritante para los pacientes. Se han descrito queratitis por el uso de tonómetros, y proctitis por los colonoscopias que no fueron lavados suficientemente después de su uso.

Actividad microbicida: La forma acuosa al 2% a un pH de 7,5 a 8,5 destruye formas bacterianas en 2 minutos, micobacterias, hongos e inactiva virus en menos de 20 minutos y elimina esporas de Clostridium y Bacillus en 3 horas. El tiempo mínimo necesario de exposición para matar los microorganismos resistentes como M. tuberculosis y otras micobacterias no tuberculosas con el glutaraldehido al 2% es de 20 minutos, a temperatura ambiente.

Usos: Se usa fundamentalmente como desinfectante de alto nivel para equipos médicos y como esterilizante químico. No daña los lentes, el caucho o el plástico. Durante el uso del glutaraldehído y debido a su dilución declinan las concentraciones.

Como desinfectante de alto nivel requiere que el instrumental esté sumergido completamente en la solución mínimo 45 minutos, para eliminar el 100% el Mycobacterium tuberculosis. Después de la desinfección el material debe lavarse para remover residuos de glutaraldehído. Tiene la desventaja de ser irritante para la piel y vías respiratorias. Tiempo de expiración: de 14 a 28 días después de haber sido activado.

Los recipientes que contengan la solución debe tener un rótulo con la fecha de vencimiento y por ningún motivo se deben usar después de esa fecha. Su eficiencia se ve afectada por la presencia de agua en los elementos a desinfectar, contaminantes o materia orgánica. Debe mantenerse en recipiente plástico. Los recipientes que contienen el producto deben permanecer tapados. Deben usarse guantes y delantales para prevenir el contacto con la piel, igualmente las gafas de protección y mascarilla. El sitio donde se utiliza debe ser preferiblemente ventilado.

## FORMALDEHÍDO

Definición: Se utiliza como desinfectante o esterilizante en forma líquida o gaseosa, Debe limitarse el contacto directo con él, debido a su potencial efecto carcinogénico. Actividad microbicida: En las soluciones acuosas tiene un rango amplio de actividad microbicida, la cual depende de la concentración y el tiempo de exposición. Actúa más lentamente que el glutaraldehído.

Usos: es un desinfectante de alto nivel. El uso hospitalario está limitado por la producción de gases, el olor picante y su potencial carcinogénico Se utiliza al 10%. Para preservar preparaciones anatómicas y biopsias. No se debe permanecer por más de 8 horas de trabajo diarias en un ambiente con una concentración de 0,75 ppm.

| COMPUESTO | CONCENTRACIÓN | USOS HOSPITALARIOS |
| --- | --- | --- |
| Alcoholes | 70 a 90% por volumen | - Antisepsia (fricción aséptica de las manos) - Desinfección de equipos y superficies |
| Cloro y compuestos clorados | 100 5000 ppm | - altamente bactericida - Desinfección de alto nivel - Desinfección de superficies. - Lavandería - Tratamiento de agua de desechos |
| Formaldehídos | 10 37 % | - Esterilización - Desinfección de alto nivel - Preservar tejidos |
| Gluteraldehido | 2 % | - Desinfección de alto nivel - Esterilización |
| Peróxido de hidrógeno | 3 – 25 % | - Desinfección de equipos y superficies - Esterilización |
| Yodóforos | 30 – 50 ppm | - Antisepsia de piel y mucosas - Desinfección de equipos y superficies |
| Clorhexidina | 0,5 – 4 % | - Antisepsia de piel y mucosas |
| Compuestos de amonio cuaternario | 0.4 – 1.6% | - Limpieza de superficies |

# TIPOS DE SUCIEDAD

  - Suciedad pigmentaria como el (Hollín, polvo, arenillas). El polvo es un conjunto de micro partículas disgregadas que se pueden encontrar, cubriendo el suelo o en suspensión en el aire, depositando sobre los objetos. El polvo se elimina fácilmente por barrido húmedo o por aspiración, pero nunca por barrido seco, ya que lo único que se consigue es poner las pequeñas partículas en movimiento y éstas pueden llegar a estar en suspensión en el aire hasta 7 horas, depositándose otra vez en el mismo sitio o en diferente lugar. Si limpiamos superficies con productos como las ceras (que tienen gran poder de acumulación de electricidad estática), el problema aumentaría, pues estas micropartículas que estaban en suspensión acabarían pegándose a muebles y superficies.

  - Suciedad grasa: La produce todas las materias que contienen aceites y grasas. En muchos casos la alcalinidad fija la grasa si no es saponificable. Para este caso se usan desengrasantes (Tensoactivos).

  - Suciedad biológica: Son las producidas por manchas de sangre, albúmina, sudor etc. Las suciedades de origen biológico se fijan en seco, siendo muy difícil su eliminación.

  - Suciedad coloreada: Mayoritariamente la producen materias pigmentarias. La mayor parte se fija en los textiles, siendo muy difícil su eliminación.

  - Suciedades conteniendo óxidos metálicos: Las producen los óxidos de hierro, cobre, plata, bronce, etc., no suelen ser muy numerosas, particularmente se producen por oxidación al roce con materiales metálicos. En seco no se quitan, se fijan. En mojado desaparecen tratando la mancha con productos ácidos como el clorhídrico.

  - Suciedades producidas por microorganismos: Hongos y bacterias.

# TÉCNICAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS

## TIPOS DE LIMPIEZA

Se diferencian dos tipos de limpieza:

Rutinaria: es aquella que se realiza en forma diaria o entre paciente y paciente o entre procedimientos (Ej. Cirugía, central de esterilización).

Terminal: Es aquella que se realiza en todas las áreas de la institución en forma minuciosa incluyendo sistemas de ventilación, iluminación y almacenamientos, máximo una vez a la semana o si las condiciones del área lo ameritan se realiza antes del tiempo programado y al alta del paciente

– La técnica a emplear para la limpieza y desinfección de superficies planas es la de arrastre

- TÉCNICA DE ARRASTRE

Consiste siempre en limpiar de arriba hacia abajo y en el techo en un solo sentido, evitando repetir el paso del paño varias veces por el mismo sitio. Es importante hacer énfasis en las grietas en los cuales puede quedar la suciedad acumulada.

La limpieza requiere de tres tiempos diferentes

- Lavado con detergente.

- Enjuague y secado

- Desinfección con productos de nivel intermedio/bajo

En la limpieza el número y tipo de microorganismos presentes en las superficies ambientales se ven afectados por los siguientes factores:

- El número de personas en el ambiente

- La cantidad de actividad

- La cantidad de humedad

- La presencia de material capaz de promover crecimiento microbiano

- El tipo de superficie y su orientación (horizontal o vertical)

Para realizar la limpieza y desinfección se debe cumplir con los siguientes requisitos

- Preparar un plan y horario de limpieza para las distintas áreas de la institución y hágalo visible para todo el personal asistencial, de limpieza, mantenimiento; (desinfectar el área de central de esterilización dos veces al día o más veces si la situación lo requiere).

- Usar los elementos de protección personal.

- Emplear un paño húmedo para limpiar las paredes, los suelos y las otras superficies en vez de barrer con escoba o quitar el polvo en seco, para reducir que se propaguen los microorganismos y el polvo.

- Lavar las superficies de arriba para abajo para que la suciedad caiga al suelo y sea lo último de recoger. Limpie primero las instalaciones que sean más altas y de ahí, siga limpiando hacia abajo - por ejemplo, se debe limpiar primero las lámparas del techo, después las mesas, luego los estantes, y como último, el piso. Utilice un paño de limpieza diferente para las superficies frecuentemente tocadas y por ende con mayor probabilidad de estar contaminadas.

- Limpiar los materiales, áreas de poca visibilidad y difícil acceso para poder controlar la contaminación de bacterias.

- Hacer la remoción mecánica estregando y friccionando las superficies.

- Emplear trapeadores y paños limpios/desinfectados cada vez que se inicie un proceso de limpieza en cada ambiente de las diferentes áreas.

- No utilizar escobas ni plumeros para evitar dispersar el polvo presente.

- Los traperos deben ser exclusivos para cada área y se deben desinfectar entre un ambiente y otro (Ej. entre habitaciones) y al finalizar la totalidad del área respectiva.

La limpieza y desinfección ambiental de la Central de Esterilización deberá realizarse diariamente.

- Al menos dos veces por día se deberán limpiar los pisos y las superficies horizontales de trabajo.

- Todos los estantes deben ser limpiados quincenalmente con jabón líquido hospitalario y un paño limpio, posteriormente aplicar desinfectante del nivel intermedio. En ese momento, todos los equipos médicos estériles deben ser revisados por fecha de vencimiento y por la integridad del paquete.

- Durante el procedimiento de limpieza, el personal debe tener mucho cuidado en no alterar la integridad de los envases y los materiales ya procesados.

- La limpieza se hará siempre desde las áreas “limpias” hacia las áreas “sucias”, a fin de evitar la transferencia de contaminantes.

- Contar con utensilios de limpieza exclusivos para cada una de las áreas: sucia y limpia.

- El personal debe estar capacitado y entrenado para cumplir el protocolo estandarizado teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

  - Efectuar los procedimientos de limpieza de manera exhaustiva, dando mayor énfasis a pisos y superficies donde la carga de suciedad y de microorganismos está más concentrada.

  - Las paredes deben estar libres de manchas y salpicaduras, y serán limpiadas completamente cuando presenten suciedad u hongos.

  - Nunca debe efectuarse el barrido en seco con escoba, pues se provoca el paso de microorganismos desde el suelo al aire, donde quedarán suspendidos por varios minutos hasta depositarse nuevamente en las superficies horizontales del área.

  - Se utilizará un paño con desinfectante de nivel intermedio, para limpiar el resto de superficies. Para cada área se utilizará un paño limpio.

# NORMAS GENERALES

- Lávese las manos antes de iniciar cada procedimiento.

- El personal encargado debe usar uñas cortas limpias.

- No utilizar joyas (anillos, manillas y accesorios) dentro de la jornada de trabajo.

- Antes de ingresar en la habitación cerciórese de que no se esté realizando ningún procedimiento.

- Utilice cabello recogido.

- Utilice los elementos de protección personal requeridos para cada actividad.

- En las áreas críticas no salga del servicio con elementos de protección personal (gorro, tapabocas, batas, traje quirúrgico, implementos de trabajo tales como fonendos, etc) y si es necesario salir del servicio con tapabocas y bata al reingreso deberá ser cambiado por uno nuevo.

- Recuerde manipular todos los objetos como potencialmente infectados.

- En cada tipo de área, iniciar las actividades con materiales limpios y secos. No usar paños que hayan permanecido húmedos durante varias horas.

- Coloque el aviso de seguridad piso húmedo en la entrada de la habitación donde va a realizar la labor.

- Cierre las bolsas verdes y rojas de los recipientes de basura y trasládelas a los almacenamientos temporales de cada servicio, según los horarios de recolección establecida o según necesidad del mismo. En ningún caso desocupara la bolsa para ser reutilizada.

Limpiar gradualmente, de los ambientes o de las superficies más limpias o menos contaminadas hacia las menos limpias o más contaminadas. Por ejemplo, en el servicio, se iniciará por el área de la estación de enfermería, cuarto de medicamentos, luego se pasará a las salas de hospitalización teniendo en cuenta la presencia de pacientes inmuno-suprimidos por donde se iniciará la rutina diaria, terminando con el área donde se encuentren los pacientes más contaminados.

RIESGO: Infecciones relacionadas a la atención en salud

- Aspectos generales

| Nombre | Tasa de infección IAAS |
| --- | --- |
| Justificación | Los datos recopilados como parte del sistema de vigilancia pueden usarse para identificar a los pacientes en alto riesgo de contraer infecciones intrahospitalarias asociadas a determinadas prácticas asistenciales. También permite detectar prácticas ineficaces, que pueden estar asociados a riesgos de infección de la herida quirúrgica. |
| Dominio | Gerencia del riesgo |

- Definición operacional

| Numerador | N° de pacientes con IAAS |
| --- | --- |
| Denominador | N° total de pacientes hospitalizados |
| Unidad de medición | Razón |
| Factor | 100 |
| Fórmula de cálculo | Divide el numerador entre el denominador y se multiplica por el factor |

- Variables

|  | NUMERADOR | DENOMINADOR |
| --- | --- | --- |
| Origen de la información | Enfermero de área central de esterilización | Área de estadística |
| Fuente primaria | Reporte de eventos adversos | Área de Estadística |
| Periodicidad recomendada de generación de la información | Mensual | Mensual |
| Periodicidad de remisión de la información | Mensual |  |
| Responsable de la obtención y remisión de la información del indicador | Seguridad del paciente |  |
| Vigilancia y control | Referente de seguridad del paciente |  |

- Análisis

| Ajuste por riesgo | Requiere análisis por riesgo | x |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ajuste por edad |  | Ajuste por sexo |  |
|  | Recomendado ajuste por severidad, comorbilidad, probabilidad de muerte |  |  | x |
| Consideraciones para el análisis | Histórico de los incidentes en central de esterilización |  |  |  |
| Umbral de desempeño no aceptable | Número total de incidentes que ocurrieron en un mes _____________________________________________ Número total de usuarios hospitalizados A establecer según histórico |  |  |  |
| Estándar meta | No presencia de infección IAAS en un mes. |  |  |  |
| Referencias | Procesos y procedimientos estandarizados, junto con la verificación de los correctos en central de esterilización. |  |  |  |

# BIBLIOGRAFÍA

# Manual de esterilización para centros de salud.  Organización Panamericana de la Salud.

- Manual de buenas prácticas hospitalarias, E.S.E Hospital San José del Guaviare.

- Taller: esterilización de material sanitario en atención primaria.

# CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS DEL DOCUMENTO

| ELABORÓ | REVISO | APROBO |
| --- | --- | --- |
| Ricardo Almario Mejía Presidente del COPASST Tannia L. Montañez S. Gestora de Calidad | Claudia Vanegas Asesora de Gerencia Humberto Moreno G. Subgerente de Servicios de Salud | Cesar A. Jaramillo M. Gerente |

| VERSION | FECHA DE REVISION O ACTUALIZACION | DESCRIPCION GENERAL DEL CAMBIO REALIZADO |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 27/04/2018 | Se crea el Documento por primera vez |